Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от __________ № ___________

Порядок проведения испытаний в целях утверждения типа

средств измерений медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования

обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений

1. Испытания в целях утверждения типа средств измерений (далее – испытания типа) являются формой оценки соответствия при проведении государственной регистрации медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений  (далее – медицинские изделия).

2. Испытания типа проводятся в целях определения метрологических и технических характеристик медицинских изделий и оценки соответствия медицинских изделий следующим требованиям:

обязательным метрологическим и техническим требованиям к средствам измерений, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

обязательным  техническим  требованиям  к  средствам  измерений, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (при их наличии);

положениям национальных стандартов, устанавливающих общие требования к средствам измерений, их разработке, испытаниям и применению (при наличии соответствующих национальных стандартов);

метрологическим требованиям, установленным производителем в технической документации на соответствующие медицинские изделия.

3. В целях государственной регистрации испытаниям типа подлежат медицинские изделия, включенные в утвержденный настоящим приказом Перечень медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений.

4. Заявителями на проведение испытаний типа в целях государственной регистрации медицинского изделия (далее – заявитель) являются:

производитель медицинского изделия;

уполномоченное производителем медицинского изделия юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке.

5. Испытания типа проводятся организациями, аккредитованными в установленном порядке на выполнение испытаний средств измерений (далее - испытатель), область аккредитации которых предусматривает проведение испытаний типа в отношении медицинских изделий в целях их государственной регистрации.

Сведения об областях аккредитации испытателей заявитель может получить от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего аккредитацию в области обеспечения единства измерений, или из государственного реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению единства измерений.

6. Для проведения испытаний типа заявитель направляет испытателю заявление на проведение испытаний типа.

7. К заявлению прилагаются:

заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия юридического лица или индивидуального предпринимателя, уполномоченного производителем медицинского изделия (в случае, если заявителем не является производитель медицинского изделия);

копия документа, подтверждающего разрешение обращения медицинского изделия за пределами Российской Федерации (при наличии);

эксплуатационная документация на медицинское изделие;

фотография медицинского изделия (размером не менее 18x24см) или рекламно-иллюстративные материалы с изображением медицинского изделия.

8. Все документы для проведения испытаний типа в соответствии с законодательством Российской Федерации должны представляться на русском языке либо иметь заверенный перевод на русский язык.

9. Испытатель рассматривает заявление и приложенные к нему документы, принимает решение о возможности проведения испытаний типа и в срок, не превышающий 10 рабочих дней после получения заявления:

при положительном решении направляет заявителю проект договора (контракта), в котором определяются сроки и место проведения испытаний типа, стоимость и порядок оплаты работ;

при отрицательном решении (отказе в проведении испытаний типа) направляет заявителю письмо с обоснованием принятого решения.

10. Основаниями для принятия испытателем решения об отказе в проведении испытаний типа являются:

представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, не поддающихся прочтению;

непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

несоответствие представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, требованиям законодательства Российской Федерации;

наличие в представленных документах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, недостоверной или искаженной информации.

11. Испытатель после подписания договора (контракта) в срок, не превышающий 15 рабочих дней,  разрабатывает, согласовывает с заявителем и утверждает программу испытаний типа.

12. Программа испытаний типа разрабатывается с учетом положений национальных стандартов, устанавливающих общие требования к средствам измерений, их разработке, испытаниям и применению (при наличии соответствующих национальных стандартов), а также обязательных метрологических и технических требований к средствам измерений, установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

13. Программа испытаний типа устанавливает:

объект испытаний типа;

количество представляемых на испытания серийно изготовленных образцов медицинских изделий;

содержание и объем испытаний типа;

методы (методики) испытаний типа;

условия проведения испытаний типа;

алгоритмы обработки полученных при испытаниях результатов.

14. Программа испытаний типа должна предусматривать:

определение метрологических характеристик медицинских изделий, в том числе показателей точности, выраженных в единицах величин, допущенных к применению на территории Российской Федерации;

проверку выполнения обязательных метрологических и технических требований к медицинским изделиям, в том числе требований к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации;

идентификацию программного обеспечения и оценку его влияния на метрологические характеристики медицинского изделия (при наличии программного обеспечения);

разработку или выбор методики поверки и ее опробование;

определение интервала между поверками;

анализ конструкции испытываемого медицинского изделия на наличие ограничений доступа к определенным его частям (включая программное обеспечение) с целью предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений, выполняемых медицинским изделием.

15. Заявитель после утверждения программы испытаний типа в течение 5 дней представляет образцы медицинских изделий на испытания типа.

16. Испытатель в срок, не превышающий 30 рабочих дней, проводит испытания типа в соответствии с программой испытаний типа.

17. Результаты работ, предусмотренных программой испытаний типа, удостоверяются протоколами (актами) испытаний типа.

18. Один экземпляр протокола (акта) испытаний типа с приложениями направляется заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты оформления, для представления в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственную регистрацию медицинских изделий.

Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от __________ № ___________

Перечень медицинских изделий, относящихся к средствам измерений

в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,

в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений

| № | Наименования медицинских изделий | Медицинские характеристики и величины, определяемые с использованием измерений | Наименования (единицы) измеряемых величин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометры медицинские | Температура тела человека | Температура (°C) |
| 2 | Весы медицинские | Вес (масса) человека | Масса (кг) |
| 3 | Ростомеры медицинские | Рост человека | Линейный размер (см) |
| 4 | Динамометры медицинские | Сила, развиваемая какой-либо группой мышц | Сила (даН) |
| 5 | Эргометры медицинские | Дозированная по мощности физическая нагрузка | Мощность механическая (Вт) |
| 6 | Тонометры медицинские | Значения систолического и диастолического артериального давления крови | Давление газа в воздушной манжете с регистрацией интенсивности микропульсаций давления (мм рт. ст.) |
| 7 | Медицинские изделия для исследований параметров внешнего дыхания (спирографы, пневмотахографы и др.) | Объемы и скорости потока вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха | Объем газа (мл) Скорость потока газа (л/сек) |
| 8 | Медицинские изделия для исследований состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (оксиметры, капнометры, алкометры) | Концентрации: кислорода (оксиметрия), углекислого газа (капнометрия), паров этанола (алкометрия) | Процентное или количественное содержание кислорода, углекислого газа, паров этанола во вдыхаемом и (или) выдыхаемом воздухе |
| 9 | Наборы пробных очковых линз | Отклонения характеристик зрительного аппарата (близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм и др.) | Оптическая сила (дптр) и иные оптико-физические величины |
| 10 | Аудиометры медицинские | Характеристики слухового анализатора | Интенсивность тестовых тональных звуковых сигналов (дБ) различной частоты, при воздушном и костном звукопроведении |
| 11 | Дозиметры клинические универсальные для лучевой терапии | Дозовые характеристики фотонного и электронного излучения при лучевой терапии | Поглощенная доза (Гр), мощность дозы (Гр/с), энергия (МэВ) излучения |
| 12 | Дозиметры рентгеновского излучения клинические | Дозовые характеристики излучения при рентгенодиагностических исследованиях | Поглощенная доза (Гр), мощность дозы (Гр/с), произведение поглощенной дозы на площадь пучка излучения (сГрхсм2) |
| 13 | Дозиметры фотонного излучения для радиационного контроля на рабочих местах персонала | Дозовые характеристики фотонного излучения на рабочих местах персонала | Поглощенная доза (мкЗв), мощность дозы (мкЗв/час) фотонного излучения |
| 14 | Радиометры клинические | Активность радиоактивных препаратов, применяемых для медико-биологических исследований, диагностики и лечения заболеваний | Радиоактивность гамма-излучающих радионуклидов (Бк, Ки) |
| 15 | Фотометры, спектрофотометры, фотоколориметры медицинские лабораторные | Концентрация веществ и активность ферментов в жидких биологических пробах | Оптическая плотность растворов исследуемых веществ (ед. ОП) |