Приложение № 2

к приказу Министерства  здравоохранения и социального  развития Российской Федерации

от «___»_____________ №________

2. Классификация медицинских изделий в зависимости

от потенциального риска применения

2.1. Классификация медицинских изделий (кроме медицинских изделий для диагностики in vitro).

2.1.1. Все медицинские изделия подразделяют в зависимости от степени потенциального риска их применения в медицинских целях на четыре класса. Классы имеют обозначения 1, 2а, 2б и 3.

Каждое медицинское изделие может быть отнесено только к одному классу:

1) к классу 1 - медицинские изделия с низкой степенью риска;

2) к классу 2а - медицинские изделия со средней степенью риска;

3) к классу 2б - медицинские изделия с повышенной степенью;

4) к классу 3 - медицинские изделия с высокой степенью риска.

Медицинские изделия для диагностики (in vitro) могут быть отнесены к классам 1, 2а, 2б или 3 в зависимости от потенциального риска результатов их использования.

2.1.2. При классификации медицинских изделий учитывают их функциональное назначение и условия применения.

При классификации медицинских изделий учитывают следующие критерии:

1) длительность применения медицинские изделия;

2) инвазивность медицинские изделия;

3) наличие контакта с человеческим телом или взаимосвязи с ним;

4) способ введения медицинские изделия в тело человека (через анатомические полости или хирургическим путем);

5) применение для жизненно важных органов и систем (сердце, центральная система кровообращения, центральная нервная система);

6) применение источников энергии.

- 2.1.3. Правила классификации медицинских изделий.

1) Правила классификации неинвазивных медицинских изделий.

Правило 1. Неинвазивные медицинские изделия относят к классу 1, если только не применяют одно из нижеследующих правил.

Правило 2. Неинвазивные медицинские изделия, предназначенные для хранения органов, частей органов или хранения или введения в организм пациента крови, других жидкостей, газов, паров или тканей, относят к классу 2а, в том числе если их используют с активными медицинскими изделиями класса 2а или более высокого класса.

Правило 3. Неинвазивные медицинские изделия для изменения биологического или физико-химического состава и свойств крови, других физиологических жидкостей или жидкостей, которые должны поступать в организм, относят к классу 2б. Однако если их действие заключается только в фильтрации, обработке на центрифуге или газо- или теплообмене, то указанные медицинские изделия относят к классу 2а.

Правило 4. Неинвазивные медицинские изделия, которые соприкасаются с поврежденной кожей:

а) относят к классу 1, если их используют как механические барьеры или для компрессии;

б) относят к классу 2б, если их используют для ран, которые можно залечить только посредством вторичного заживления;

в) во всех иных случаях относят к классу 2а, к нему также относят медицинские изделия, которые предназначены преимущественно для воздействия на микросреду ран.

2) Правила классификации инвазивных медицинских изделий.

Правило 5. Инвазивных медицинские изделия (за исключением хирургических инвазивных), применение которых связано с анатомическими полостями в теле человека и которые не предназначены для присоединения к активному медицинскому изделию:

а) относят к классу 1, если это медицинские изделия кратковременного применения;

б) относят к классу 2а, если это медицинские изделия временного применения. Если эти медицинские изделия временно применяют в полости рта до глотки, в слуховом проходе до барабанной перепонки или в полости носа, то их относят к классу 1;

в) относят к классу 2б, если это медицинские изделия длительного применения. Если эти медицинские изделия длительно применяют в полости рта до глотки, в слуховом проходе до барабанной перепонки или в полости носа и они не могут быть резорбируемы слизистой оболочкой, то их относят к классу 2а;

г) все инвазивные медицинские изделия (за исключением хирургических инвазивных), применение которых связано с анатомическими полостями в теле и которые предназначены для присоединения к активному медицинскому изделию класса 2а или более высокого класса, относят к классу 2а.

Правило 6. Хирургические инвазивные медицинские изделия кратковременного применения относят к классу 2а, однако если они:

а) предназначены для диагностики, наблюдения, контроля или коррекции патологий сердца, центральной системы кровообращения или центральной нервной системы в прямом контакте с органами или частями этих систем, то их относят к классу 3;

б) являются одноразовыми хирургическими инструментами, то их относят к классу 1;

в) предназначены для передачи энергии в форме ионизирующего излучения, то их относят к классу 2б;

г) предназначены для того, чтобы вызывать биологический эффект, рассасываться полностью или в значительной мере, то их относят к классу 2б;

д) предназначены для введения лекарственных препаратов через систему дозирования, использующую потенциально опасный метод введения, то их относят к классу 2б.

Правило 7. Хирургические инвазивные медицинские изделия временного применения относят к классу 2а, однако если они:

а) предназначены для диагностики, наблюдения, контроля или коррекции патологий сердца или центральной системы кровообращения в прямом контакте с органами или частями этих систем, то их относят к классу 3;

б) непосредственно контактируют с центральной нервной системой, то их относят к классу 3;

в) предназначены для передачи энергии в форме ионизирующего излучения, то их относят к классу 2б;

г) предназначены для того, чтобы вызывать биологический эффект, рассасываться полностью или в значительной части, то их относят к классу 3;

д) претерпевают в теле химические изменения или вводят лекарственные препараты, то их относят к классу 2б (за исключением имплантируемых в зубы медицинских изделий).

Правило 8. Имплантируемые медицинские изделия, а также хирургические инвазивные медицинские изделия длительного применения, относят к классу 2б, однако если они:

а) предназначены для имплантации в зубы, то их относят к классу 2а;

б) непосредственно контактируют с сердцем, центральной системой кровообращения или центральной нервной системой, то их относят к классу 3;

в) предназначены для того, чтобы вызывать биологический эффект или рассасываться полностью или в значительной мере, то их относят к классу 3;

г) претерпевают в теле химические изменения или вводят в организм пациента лекарственные препараты, то их относят к классу 3 (за исключением имплантируемых в зубы медицинских изделий).

3) Дополнительные правила для активных медицинских изделий.

Правило 9:

а) активные терапевтические медицинские изделия, которые предназначены для передачи энергии или энергообмена, относят к классу 2а. Однако если передача энергии человеческому организму или обмен энергией с ним представляет потенциальную опасность по причине характерных особенностей медицинских изделий с учетом воздействия на части тела, к которым прикладывают энергию (в том числе - активные медицинские изделия, предназначенные для создания ионизирующего излучения, лучевой терапии), то их относят к классу 2б;

б) все активные медицинские изделия, предназначенные для того, чтобы управлять активными терапевтическими медицинскими изделиями класса 2б, относят к классу 2б.

Правило 10. Активные диагностические медицинские изделия относят к классу 2а, если они предназначены для:

а) передачи энергии, поглощаемой человеком, однако если функцией медицинские изделия является освещение тела пациента в видимом диапазоне спектра, то их относят к классу 1;

б) распределения радиофармацевтических лекарственных препаратов, введенных в организм пациента;

в) обеспечения прямой диагностики или контроля жизненно важных функций организма, однако если они предназначены для контроля жизненно важных физиологических параметров, изменения которых могли бы привести к непосредственной опасности для пациента, например, изменение функции сердца, дыхания или активности центральной нервной системы, то их относят к классу 2б;

г) все активные медицинские изделия, предназначенные для того, чтобы управлять активными диагностическими медицинскими изделиями класса 2б, относят к классу 2б.

Правило 11. Активные медицинские изделия, предназначенные для введения в организм пациента лекарственных препаратов, физиологических жидкостей или других веществ и (или) выведения их из организма, относят к классу 2а. Однако если метод введения (выведения) представляет собой потенциальную опасность с учетом вида соответствующих веществ, части организма и методики применения, то их относят к классу 2б.

Правило 12. Все другие активные медицинские изделия относят к классу 1.

4) Особые правила.

Правило 13. Все медицинские изделия, в составные части которых входит вещество, могущее представлять собой лекарственный препарат или иное биологически активное средство и воздействовать на человеческий организм в дополнение к воздействию медицинские изделия, относят к классу 3.

Правило 14. Все медицинские изделия, предназначенные для контроля зачатия или для защиты от заболеваний, передаваемых половым путем, относят к классу 2б, однако если они являются имплантируемыми или инвазивными медицинскими изделиями длительного применения, то их относят к классу 3.

Правило 15. Все медицинские изделия, предназначенные для обеззараживания медицинских изделий, относят к классу 2а, однако если они предназначены для очистки, промывки, дезинфекции контактных линз, то их относят к классу 2б.

Правило 16. Неактивные медицинские изделия, используемые для получения диагностических рентгеновских снимков, относят к классу 2а.

Правило 17. Все медицинские изделия, которые были изготовлены с использованием омертвленных тканей животных или производных изделий, относят к классу 3, однако если они предназначены для того, чтобы соприкасаться только с неповрежденной кожей, то их относят к классу 1.

Правило 18. Контейнеры для крови, препаратов крови и кровезаменителей относят к классу 2б.

5) Если медицинское изделие предназначено для использования в сочетании с другим медицинским изделием, то правила классификации применяют отдельно к каждому медицинскому изделию.

6) Для программного средства, являющегося самостоятельным продуктом и используемого с медицинскими изделиями, устанавливают тот же класс, что и для самого медицинские изделия.

7) Если с учетом представленных заявителем сведений к данному медицинскому изделию можно применить несколько правил, то применяют правило, вследствие которого устанавливают класс медицинские изделия, соответствующий наибольшей степени потенциального риска.

- 2.1.4. Методика применения правил классификации медицинские изделия:

1) при классификации медицинские изделия оценивают применимость всех правил;

2) применимость каждого правила классификации устанавливают путем получения ответа на вопрос, позволяющий принять решение об отнесении медицинские изделия к соответствующему классу по этому правилу. Если правило применимо, то фиксируют пометкой возможный класс медицинские изделия и переходят к указанному рядом с обозначением класса пункту. В случае, если применимо несколько правил, то в качестве класса медицинские изделия устанавливают самый высокий класс. Алгоритм проведения классификации медицинские изделия представлен в Таблице А. В графе «Вывод» таблицы А указывают класс медицинские изделия по рассматриваемому правилу и пункт этой таблицы, к которому следует далее перейти.

Алгоритм проведения классификации

медицинские изделия

Таблица А

| Номер пункта | Номер правила | Вопрос | Ответ | Вывод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обозначение класса | переход к пункту |
| 1 | 1 | Является ли медицинское изделие <*> инвазивным? | Да Нет | - - | 9 2 |
| 2 | 2 | Предназначено ли МИ для хранения органов, частей органов или хранения или введения в организм пациента крови, других жидкостей, газов, паров или тканей? | Да Нет | - - | 3 4 |
| 3 | 2 | Используют ли МИ совместно с МИ класса 2а и более высокого класса? | Да Нет | 2а 2а | 32 32 |
| 4 | 3 | Предназначено ли МИ для изменения биологического или физико-химического состава и свойств крови, других физиологических жидкостей или жидкостей, которые должны поступать в организм? | Да Нет | - - | 5 6 |
| 5 | 3 | Заключается ли действие МИ только в фильтрации, обработке на центрифуге или газо- или теплообмене? | Да Нет | 2а 2б | 32 32 |
| 6 | 4 | Соприкасается ли МИ с поврежденной кожей? | Да Нет | - 1 | 7 32 |
| 7 | 4а | Используют ли МИ как механический барьер, для компрессии или для абсорбции эксудатов? | Да Нет | 1 - | 32 8 |
| 8 | 4б 4в | Используют ли МИ преимущественно для ран, которые можно вылечить только посредством вторичного заживления? <**> | Да Нет | 2б 2а | 32 32 |
| 9 | 5 | Является ли инвазивное МИ хирургическим? | Да Нет | - - | 15 10 |
| 10 | 5 | Предназначено ли МИ для присоединения к активному МИ класса 2а и более высокого класса? | Да Нет | 2а - | 32 11 |
| 11 | 5а | Предназначено ли инвазивное МИ для кратковременного применения? | Да Нет | 1 - | 32 12 |
| 12 | 5б | Предназначено ли инвазивное МИ для временного применения? | Да Нет | - - | 13 14 |
| 13 | 5б | Применяют ли МИ в полости рта до глотки, в слуховом проходе до барабанной перепонки или в носовой полости? | Да Нет | 1 2а | 32 32 |
| 14 | 5в | Применяют ли МИ в полости рта до глотки, в слуховом проходе до барабанной перепонки или в носовой полости, и не может ли МИ быть резорбируемо слизистой оболочкой? | Да Нет | 2а 2б | 32 32 |
| 15 | 6 | Предназначено ли хирургическое инвазивное МИ для кратковременного применения? | Да Нет | - - | 16 21 |
| 16 | 6а | Предназначено ли МИ для диагностики, наблюдения, контроля, коррекций патологий сердца, центральной системы кровообращения в прямом контакте с этими частями тела? | Да Нет | 3 - | 32 17 |
| 17 | 6б | Является ли хирургическое инвазивное МИ одноразовым хирургическим инструментом? | Да Нет | 1 - | 32 18 |
| 18 | 6в | Предназначено ли хирургическое инвазивное МИ для передачи энергии в форме ионизирующего излучения? | Да Нет | 2б - | 32 19 |
| 19 | 6г | Предназначено ли хирургическое инвазивное МИ для того, чтобы вызывать биологический эффект или рассасываться полностью или в значительной мере? | Да Нет | 2б - | 32 20 |
| 20 | 6д | Предназначено ли хирургическое инвазивное МИ для введения лекарственных препаратов через систему дозирования использующую потенциально опасный метод введения? | Да Нет | 2б - | 32 32 |
| 21 | 7 | Предназначено ли хирургическое инвазивное МИ для временного применения? | Да Нет | - - | 22 28 |
| 22 | 7а | Предназначено ли хирургическое инвазивное МИ для диагностики, наблюдения, контроля или коррекции патологии сердца или центральной системы кровообращения в прямом контакте с этими частями тела? | Да Нет | 3 - | 32 23 |
| 23 | 7б | Используют ли хирургическое инвазивное МИ в прямом контакте с центральной нервной системой? | Да Нет | 3 - | 32 24 |
| 24 | 7в | Предназначено ли хирургическое инвазивное МИ для передачи энергии в форме ионизирующего излучения? | Да Нет | 2б - | 32 25 |
| 25 | 7г | Предназначено ли хирургическое инвазивное МИ для того, чтобы вызывать биологический эффект или рассасываться полностью или в значительной мере? | Да Нет | 3 - | 32 26 |
| 26 | 7д | Претерпевает ли хирургическое инвазивное МИ в теле химические изменения или вводит лекарственные препараты? | Да Нет | - 2а | 27 32 |
| 27 | 7д | Является ли МИ имплантируемым в зубы? | Да Нет | 2а 2б | 32 32 |
| 28 | 8а | Имплантируют ли МИ (инвазивное длительного применения или имплантируемое) в зубы? | Да Нет | 2а - | 32 29 |
| 29 | 8б | Используют ли МИ в прямом контакте с сердцем, центральной системой кровообращения или центральной нервной системой? | Да Нет | 3 - | 32 30 |
| 30 | 8в | Предназначено ли МИ для того, чтобы вызывать биологический эффект или рассасываться полностью или в значительной мере? | Да Нет | 3 - | 32 31 |
| 31 | 8г | Претерпевает ли МИ в теле химические изменения, за исключением таких МИ, которые должны быть имплантированы в зубы, или вводит ли МИ лекарственные препараты? | Да Нет | 3 2б | 32 32 |
| 32 | 9 | Является ли МИ активным? | Да Нет | - - | 33 46 |
| 33 | 9 | Является ли активное МИ терапевтическим? | Да Нет | - - | 34 37 |
| 34 | 9а | Предназначено ли активное терапевтическое МИ для передачи энергии или энергообмена? | Да Нет | - - | 35 36 |
| 35 | 9а | Представляет ли передача энергии человеческому организму или обмен энергией с ним потенциальную опасность по причине характерных особенностей МИ с учетом воздействия на части тела, к которым прикладывают энергию в том числе - активные МИ, которые предназначены для создания ионизирующего излучения, лучевой терапии? | Да Нет | 2б - | 44 36 |
| 36 | 9б | Предназначено ли активное МИ для того, чтобы управлять (или контролировать) активными терапевтическими МИ класса 2б? | Да Нет | 2б 2а | 44 44 |
| 37 | 10 | Является ли активное МИ диагностическим? | Да Нет | - - | 38 44 |
| 38 | 10а | Предназначено ли активное диагностическое МИ для передачи энергии, поглощаемой человеком? | Да Нет | - - | 39 40 |
| 39 | 10а | Предназначено ли активное диагностическое МИ для освещения пациента в видимом диапазоне спектра? | Да Нет | 1 2а | 44 44 |
| 40 | 10б | Предназначено ли активное диагностическое МИ для распределения радиофармацевтических лекарственных препаратов, введенных в организм пациента? | Да Нет | 2а - | 44 41 |
| 41 | 10в | Предназначено ли активное диагностическое МИ для обеспечения прямой диагностики или контроля жизненно важных функций организма? | Да Нет | - - | 42 43 |
| 42 | 10в | Предназначено ли активное диагностическое МИ специально для контроля жизненно важных физиологических параметров, изменения которых могли бы привести к непосредственной опасности для пациента, например, изменение функции сердца, дыхания или активности центральной нервной системы? | Да Нет | 2б 2а | 44 44 |
| 43 | 10г | Предназначено ли активное МИ для того, чтобы управлять активными диагностическими МИ класса 2б? | Да Нет | 2б - | 44 44 |
| 44 | 11 12 | Предназначено ли активное МИ для введения в организм пациента лекарственных препаратов, физиологических жидкостей или других веществ и (или) выведения их из организма? | Да Нет | - 1 | 45 46 |
| 45 | 11 | Представляет ли метод введения (выведения) (см. пункт 44) потенциальную опасность с учетом вида соответствующих веществ, части организма и вида применения? | Да Нет | 2б 2а | 46 46 |
| 46 | 13 | Является ли МИ таким, что в его состав входит вещество, которое можно рассматривать как лекарственный препарат или иное биологически активное средство и которое может воздействовать на человеческий организм в дополнение к воздействию МИ? | Да Нет | 3 - | 47 47 |
| 47 | 14 | Используют ли МИ для контроля зачатия или для защиты от передачи болезней половым путем? | Да Нет | - - | 48 49 |
| 48 | 14 | Является ли МИ имплантируемым или инвазивным длительного применения? | Да Нет | 3 2б | 49 49 |
| 49 | 15 | Предназначено ли МИ специально для дезинфекции МИ? | Да Нет | - - | 50 51 |
| 50 | 15 | Предназначено ли МИ для дезинфекции, очистки, промывки или гидролиза контактных линз? | Да Нет | 2б 2а | 51 51 |
| 51 | 16 | Используют ли неактивное МИ специально для изготовления диагностических рентгеновских снимков? | Да Нет | 2а - | 52 52 |
| 52 | 17 | Произведено ли МИ с использованием омертвленных тканей животных или производных изделий? | Да Нет | - - | 53 54 |
| 53 | 17 | Предназначено ли МИ для того, чтобы соприкасаться только с неповрежденной кожей? | Да Нет | 1 3 | 54 54 |
| 54 | 18 | Является ли МИ контейнером для крови, препаратом крови или кровезаменителем? | Да Нет | 2б 1 | Конец |
| <*> - далее МИ <**> к ним также относят МИ, которые предназначены преимущественно для воздействия на микросреду ран. |  |  |  |  |  |

- 2.2. Классификация медицинских изделий для диагностики in vitro.

# 2.2.1. Основные принципы

1) Медицинские изделия для диагностики in vitro подразделяются в зависимости от степени потенциального риска их применения в медицинских целях на четыре класса:

| Класс риска | Уровень риска |
| --- | --- |
| ##### 1 | Низкий индивидуальный риск и низкий риск для общественного здоровья |
| 2а | Умеренный индивидуальный риск и/или низкий риск для общественного здоровья |
| 2б | Высокий индивидуальный риск и/или умеренный риск для общественного здоровья |
| 3 | Высокий индивидуальный риск и/или высокий риск для общественного здоровья |

2) Заявитель должен документально аргументировать отнесение своего изделия к тому или иному классу риска на основании анализа  рисков в формах:

(а) применения  правил, приведенных ниже;

(б) прямого доказательства соответствия тому или иному классу риска путем  анализа и оценки рисков.

Форма (б) применяется заявителем в случае, когда форма (а) по его мнению, не обеспечивает достижения цели правильной классификации изделия.

В результате применения формы (б) изделие может быть отнесено к классу выше или ниже чем тот, который соответствует приведенным правилам с учетом, в частности, следующего:

- предназначение и указания производителя по использованию (особый порядок или условия применения для данного изделия);

- особые меры, принятые изготовителем, для уменьшения остаточных рисков.

3) По результатам применения форм (а) и (б)  формируется база данных – перечень отнесения конкретных изделий, прошедших процедуру регистрации, к классам риска. Данный перечень может использоваться в составе доказательственных материалах при классификации изделий.

# 2.2.2. Рекомендации и факторы, влияющие на классификацию изделий

- В том случае, когда больше одного правила классификации применимы к изделию, он должен быть отнесен к более высокому классу.

- Принадлежности должны быть классифицированы отдельно как медицинские изделия для in vitro диагностики.

- Калибровочные и контрольные материалы с количественно и качественно заданными значениями, должны быть отнесены к тому же самому классу, что и изделия, для контроля которых они предназначены.

- Если программное обеспечение  применяется как самостоятельное изделие, оно должно быть классифицировано, как следует ниже:

- Если оно контролирует работу или влияет на результат конкретного изделия, оно будет иметь тот же класс риска, что и это изделие;

- Когда оно не связано с конкретным медицинским изделием, оно классифицируется по общим правилам, приведенным в главе 4.

# 2.2.3.  Правила определения класса изделия

Правило 1: Изделия, предназначенные для следующих целей, относятся к           классу 3:

- Изделия, предназначенные  для выявления инфекционных агентов в крови, компонентах крови, производных крови, клетках, тканях или органах, с целью оценки возможности их переливания или трансплантации, или

- Изделия, предназначенные для выявления инфекционных агентов, которые могут стать причиной болезней, угрожающих жизни, с высоким риском распространения и которые обеспечивают решающую информацию для постановки правильного диагноза.

Правило 2: Изделия, которые используются для определения групп крови или типов тканей, с целью  гарантии иммунологической совместимости крови, компонентов крови, клеток, тканей или органов, которые предназначены  для переливания или трансплантации, классифицируются как класс 2б, за исключением ABO системы, резус системы (C, c, D, E, e), Kell системы, Kidd системы и Duffy системы, которые классифицируются как класс 3.

Правило 3:	Изделия  относятся к классу 2б, если они предназначаются для  следующих целей:

- Для выявления инфекционных агентов заболеваний, передающихся половым путем.

- Для выявления в цереброспинальной жидкости или крови инфекционных агентов с умеренным риском распространения, и которые обеспечивают решающую информацию для постановки правильного диагноза.

- Для выявления  присутствия инфекционных агентов,  когда есть  существенный риск того, что ошибочный результат может быть причиной смерти или потери дееспособности  обследуемого  пациента или плода.

- При  скрининге беременных женщин, с целью определения их иммунного статуса по отношению к инфекциям.

- При определении статуса инфекционной болезни или иммунного статуса  при наличии  риска того, что ошибочный результат будет приводить к терапевтическому решению, вызывающему  неизбежную опасность для жизни пациента.

- При скрининге для выбора пациентов для избирательной  терапии или для диагностики, например, рака.

ПРИМЕЧАНИЕ: изделия относятся к классу 2а  (согласно  правилу 6), когда:

- терапевтическое решение принимается после дальнейших исследований;

- применяются для мониторинга и лечения рака.

- При генетическом тестировании, когда результат теста ведет к серьезному вмешательству в жизнь человека.

- Для контроля уровней лекарств, веществ или биологических компонентов, когда есть риск, что неверный результат будет приводить к терапевтическому решению, вызывающему  жизненно-опасную ситуацию для пациента

- В терапии пациентов, страдающих угрожающей жизни инфекционной болезнью.

- В скрининге врожденных болезней плода.

Правило 4:	 Изделия, предназначенные для исследований проб и самоконтроля классифицируют как класс 2б, исключая те изделия, результат анализа которых не носит критический медицинский статус или предварителен, требует сравнения  с соответствующими лабораторными тестами, по этой причине они относятся к классу 2а.

Правило 5: Следующие изделия  относятся к классу 1:

- Изделия, не имеющие измерительной функции, которые по своим объективным свойствам могут применяться как общелабораторные, однако обладают специальными характеристиками, в соответствие с которыми предназначены изготовителем для использования в процедурах диагностики in vitro (без указания конкретных видов лабораторных тестов/аналитов).

Правило  6: Изделия, не охваченные в правилах 1-5, относятся к классу 2а.

ПРИМЕЧАНИЕ: К данному классу, относятся, в том числе,  аналитические приборы (анализаторы) с измерительной функцией с нефиксированным перечнем выполняемых лабораторных исследований, который зависит от применяемых наборов реагентов (тест систем). Взаимозависимость прибора и используемых реагентов, как правило, не позволяет оценивать прибор отдельно, однако это не влияет на отнесение его к классу 2а.

Схема применения правил для классификации медицинских изделий для диагностики in vitro по потенциальному риску медицинского применения

Медицинское изделие для диагностики in vitro

Предназначено для конкретного (фиксированого) перечня тестов?

(П5)

Может при-меняться как общелабора-торное? (П5)

- для оценки возмож-ности переливания крови /трансплантации?

- выявление тяжелых инфекций с высоким риском распространения?

(П1, 2)

нет

да

Класс 2а

нет

Имеет изме-рительную функцию? (П5)

да

да

Класс 1

нет

Класс 3

да

- тяжелые инфекции с ограниченным риском распространения?

- скрининг серьезных заболеваний?

- аналиты с критической значимостью?

- для самотестирования с высокой значимостью?

(П3, 4)

Класс 2б

нет

нет

да

Примеры отнесения МИ для диагностики in vitro к классам риска

| Класс риска | Медицинские изделия для диагностики in vitro |
| --- | --- |
| 3 | - тест-системы, наборы реагентов, калибраторы и контрольные материалы для определения следующих групп крови: система ABO, резус (C, c, D, E, e) анти-Kell; - тест-системы, наборы реагентов, калибраторы и контрольные материалы для определения и подтверждения маркеров ВИЧ инфекции (ВИЧ 1 и 2), HTLV I и II, и гепатитов B, C и D - тесты для определения бактериального заражения компонентов крови - особоопасные инфекции с высоким риском распространения |
| 2б | -тест-системы, наборы реагентов, калибраторы и контрольные материалы для определения следующих групп крови: анти-Duffy и анти-Kidd; - тест-системы, наборы реагентов, калибраторы и контрольные материалы для определения патологических антител против эритроцитов; - тест-системы, наборы реагентов, калибраторы и контрольные материалы, для определения следующих внутриутробных инфекций: краснуха, токсоплазмоз; - тест-системы, наборы реагентов, калибраторы и контрольные материалы для диагностики фенилкетоноурии; - тест-системы, наборы реагентов, калибраторы и контрольные материалы для определения цитомегаловируса, хламидии; - тест-системы, наборы реагентов, калибраторы и контрольные материалы для определения следующих HLA групп тканей: DR, A, B; - анализаторы глюкозы крови для самодиагностики, включая соответствующие калибраторы и контрольные материалы |
| 2а | - селективные биохимические анализаторы; - гематологические анализаторы; - специализированные фотометры; - тест-системы, наборы реагентов для рутинных биохимических и гематологических исследований; - дозаторы; - тесты на беременность для самотестирования; - тесты на овуляцию для самотестирования; - тест-полоски для анализа мочи |
| 1 | - промывающие и буферные растворы; - специализированные микроскопы; - емкости для образцов биопроб; - перемешивающие устройства |