**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ**

**Хроматография ОФС.1.2.1.2.0001.15**

**Взамен ст. ГФ XI, вып.1**

Хроматографией называется метод разделения смесей веществ, основанный на их многократном перераспределении между двумя контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая имеет постоянное направление движения. По механизму, лежащему в основе разделения, различают адсорбционную, распределительную, ионообменную и другие виды хроматографии.

В настоящее время используются следующие хроматографические методы анализа, представленные на рис.1

Газовая

Хроматография

Планарная

Колоночная

Тонко-слойная

Бумажная

Жидкостная

Сверхкрити-ческая флюидная

Обращенно-фазовая

Нормально-фазовая

Ионообменная

Ион-парная

Эксклюзионная

Хиральная (энантиоселективная)

Рисунок 1− Методы хроматографического анализа.

Результат хроматографического разделения представляется в виде хроматограммы.

**ХРОМАТОГРАММА И ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Хроматограмма представляет собой графическое или иное представление сигнала детектора, концентрации веществ в элюате или другой количественной величины, используемой для измерения концентрации веществ в элюате, от времени или объема подвижной фазы. В планарной (плоскостной) хроматографии хроматограммой называют также зафиксированную на бумаге (бумажная хроматография) или ТСХ-пластинке (тонкослойная хроматография) последовательность зон адсорбции веществ исходной (анализируемой) смеси.

Схематически хроматограммы представляют собой последовательность гауссовых пиков на базовой линии (рис. 2).

**Базовая линия** – сигнал от подвижной фазы.

**Пик –** часть хроматограммы, регистрирующаяотклик детектора. Пик отображает постепенное нарастание концентрации вещества и последующее ее уменьшение. В случае линейной изотермы сорбции кривая, описывающая пик, приближается к кривой гауссова распределения.

Основание пика − продолжение базовой линии, соединяющее начало и конец пика.

Площадь пика (*S*) – площадь хроматограммы, заключенная между кривой, описывающей пик, и его основанием.

Высота пика (*H*) – расстояние от максимума пика до его основания, измеренное параллельно оси отклика детектора.




Рисунок 2 − Хроматограмма и основные хроматографические параметры: 1 и 2 – пики соединений 1 и 2; *t*1 и *t*2 – соответствующие времена удерживания; *t*0 – время удерживания несорбирующегося вещества; *W*1 и *W*2 – ширина пиков у основания; *W*0,5 – ширина пика на половине его высоты (предполагается гауссова форма пиков)

**интерпретация хроматографических данных**

**Время удерживания (*tR* или *t*)** – время, необходимое для элюирования вещества. Соответствует времени появления максимума пика на хроматограмме.

**Объем удерживания (*VR*)** – объем подвижной фазы, необходимый для элюирования вещества. Может быть вычислен по времени удерживания и скорости потока (*F*).

Объем удерживания, в отличие от времени удерживания, не зависит от скорости потока.

**Время удерживания несорбирующегося вещества(*t0 или t*м)** – время, необходимое для элюирования неудерживаемого на сорбенте вещества. В эксклюзионной хроматографии *t0* соответствует времени удерживания веществ, размер молекул которых больше, чем наибольшие поры сорбента.

**Объем удерживания несорбирующегося вещества (*V0*)** – объем подвижной фазы, необходимый для элюирования неудерживаемого вещества. Может быть вычислен по времени удерживания неудерживаемого вещества и скорости потока (*F*):

.

В эксклюзионной хроматографии *V0* соответствует объему удерживания веществ, размер молекул которых больше, чем на­ибольшие поры сорбента.

**Общее время удерживания подвижной фазы (*tt*)** – в эксклюзионной хроматографии время удерживания веществ, молекулы которых меньше, чем наименьшие поры сорбента.

**Общий объем удерживания подвижной фазы (*Vt*)** – в эксклюзионной хроматографии объем удерживания веществ, молекулы которых меньше, чем на­именьшие поры сорбента.

**Константа (коэффициент) распределения (*K0*)** – в эксклюзионной хроматографии характеристика элюирования вещества из определенной колонки, которую рассчитывают с помощью выражения:

.

**Приведенное (исправленное) время удерживания вещества (*t′R*) ‒** время удерживания вещества за вычетом времени удерживания несорбируемого вещества. Может быть рассчитано по формуле:

.

Исправленное время удерживания не зависит от объема трубопроводов хроматографической системы, установленных между инжектором и колонкой.

**Относительное время удерживания (*r*)**– относительное приведенное (исправленное) время удерживания вещества 2 по веществу 1:

.

**Нескорректированное относительное время удерживания (*RRT*)**– относительное время удерживания вещества 2 по веществу 1:

.

Если не указано иное, значения относительного времени удерживания, приведенные в фармакопейных статьях, соответствуют нескорректированному относительному времени удерживания

**Коэффициент емкости** (***k′*) –** коэффициент емкости колонки по веществу с временем удерживания *tR,* показывающий, во сколько раз исправленное время удерживания вещества больше, чем время удерживания несорбируемого вещества.



**Эффективность** хроматографической системы ‒ параметр, характеризующий степень размывания хроматографического пика**.** Эффективность выражается **числом теоретических тарелок (*N*)**:

или

где *W* – ширина пика у основания;

*W*0,5 – ширина пика на половине высоты.

При расчете числа теоретических тарелок значения времени удерживания и ширины пика должны быть приведены к одинаковой размерности.

Число теоретических тарелок зависит от природы определяемого вещества, его концентрации или объема, вводимого в систему, от колонки, температуры колонки и состава подвижной фазы.

Если не указано иное, то эффективность хроматографической системы, требования к которой приведено в фармакопейной статье, рассчитывается по формуле, использующей ширину пика на половине его высоты.

**Фактор асимметрии (фактор симметрии) пика (*As*)** рассчитывают по формуле:

,

где *W*0,05 – ширина пика на 5 % (1/20) его высоты;

*f –* расстояние между перпендикуляром, опущенным из вершины пика, и восходящей стороной пика на 5 % его высоты (рис. 3).

Если фактор асимметрии равен 1, то пик симметричен. Если фактор асимметрии больше 1, то это означает, что растянут задний фронт пика. Если фактор асимметрии меньше 1, то пик растянут спереди.




Рисунок 3 − Схема расчета фактора асимметрии пика

**Разрешение (*Rs*).**

Разрешение между пиками двух веществ смеси элюирующимися друг за другом рассчитывают по формулам:

или

при этом *tR2* ≥ *tR1*. При расчете разрешения величины времени удерживания и ширины пиков должны быть приведены к одинаковой размерности.

Если не указано иное, то разрешение, требования к которому приведены в фармакопейной статье, рассчитывается по формуле, использующей ширину пиков на половине высоты.

В случае, если пики несимметричны и если интенсивность пиков значительно различается, параметр *Rs* не всегда корректно описывает разделение хроматографических пиков. Таким образом, даже при значениях *Rs* ≥ 1,5 может наблюдаться неполное разделение пиков. В этих случаях при оценке разделяющей способности можно заменить параметр *Rs* на параметр «отношение максимум/минимум».

**Отношение максимум/минимум (*p/v*)**,называемое также отношением «peak-to-valley», «пик – долина». Этот параметр позволяет оценить разделительную способность хроматографической системы. Значение *p/v* рассчитывается по формуле:

,

где *Hp* – высота меньшего пика относительно экстраполированной базовой линии;

*H*v – высота низшей точки (седловины) кривой, разделяющей пики, относительно экстраполированной базовой линии (рис. 4).

*Hp*

*H*v

Рисунок 4 − Хроматограмма не полностью разделяемых веществ

Данное соотношение применяется для оценки разделительной способности хроматографической системы, если вещества смеси разделяются не полностью. Рассчитанное отношение максимум/минимум в значительной степени зависит от выбранного варианта интегрирования хроматограммы. Результаты измерения соотношения *p/v*будут некорректны в случае разметкименьшего пикаметодомэкстраполяции смещенной базовой линии (методом тангенциальной касательной).

**Отношение сигнал/шум (*S/N*).**

Краткосрочный шум сигнала детектора (шум базовой линии) влияет на прецизионность количественного определения. Отношение сигнал/шум рассчитывают по формуле:

,

где Н – высота пика, соответствующего рассматриваемому веществу на хроматограмме указываемого стандартного раствора, измеренная от максимума пика до экстраполированной базовой линии. Экстраполяция базовой линии проводится для сигнала на участке базовой линии во временном интервале, продолжительность которого не менее 5-кратного значения ширины пика на его полувысоте;

h – размах фонового шума, измеряемый либо на хроматограмме контрольного (холостого) раствора (или раствора плацебо), либо на хроматограмме того же раствора стандартного образца.

Измерение размаха фонового шума проводится во временном интервале, продолжительность которого не менее 5-кратного значения ширины пика на его полувысоте, расположенном, если это возможно, равномерно по обе стороны от места возможного обнаружения пика. В случае использования для измерения шума хроматограммы контрольного (холостого) раствора (или раствора плацебо) измерение размаха фонового шума проводится во временном интервале, включающем в себя время удерживания рассматриваемого вещества, при этом продолжительность временного интервала, в котором проводится измерение шума, должна не менее чем в 5 раз превышать ширину на половине высоты для пика на хроматограмме указываемого раствора стандартного образца (рис. 5).




Рисунок 5 − Вычисление отношения сигнал/шум.

**Объем задержки (D)** (**объем задержки градиента**) представляет собой объем системы между точкой, в которой происходит смешение элюентов, и началом колонки.

Объем задержки градиента влияет на времена удерживания веществ и общий профиль наблюдаемой хроматографической картины, получаемой при использовании градиентного элюирования. Объем задержки хроматографической системы определяется следующим способом.

**Колонка**. Заменяют хроматографическую колонку капилляром (например, 1 м × 0,12 мм).

***Подвижная фаза.***

Подвижная фаза A - вода.

Подвижная фаза B - 0,1 % (об/об) раствор ацетона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время, мин | Подвижная фаза A, % (об/об) | Подвижная фаза B, % (об/об) |
| 0 – 20 | 100 → 0 | 0 → 100 |
| 20 – 30 | 0 | 100 |

**Скорость потока**. Необходимая для создания давления, достаточного для стабильной работы насоса (например, 2 мл/мин).

**Детектор**. Спектрофотометрический при длине волны 265 нм.

Определяют время (*t0,5*) в минутах, когда оптическая плотность увеличилась на 50 %. Вычисляют объем задержки:

где , мин;

tG – предварительно установленное время градиента (20 мин);

F –скорость потока, мл/мин.




Рисунок 6 − Определение объема задержки градиента

**Прецизионность системы в условиях повторяемости**

Прецизионность системы в условиях повторяемости выражается в виде рассчитанного относительного стандартного отклонения в процентах [RSD (%)] по результатам последовательных измерений не менее чем 3 вколов или нанесений раствора сравнения и рассчитывается по формуле:

где *–* среднее значение результатов определений;

*–* результаты единичных определений;

*n –* число определений.

В планарнойхроматографии аналогом времени удерживания является **фактор удерживания (*Rf*)**:

,

где *a* – расстояние от точки нанесения пробы до центра пятна, характеризующего зону адсорбции;

*b* – расстояние от линии старта до линии фронта элюента.

На экспериментально определяемые значения *Rf* заметно влияют условия хроматографирования. Оценкой хроматографической подвижности, менее чувствительной к влиянию отклонений в условиях проведения эксперимента, является величина *Rst*, представляющая собой отношение величины *Rf* одного вещества к величине *Rf* другого, принятого за стандарт:

.

Величины *Rf* и *Rst* используют для идентификации веществ. Обычно выбор стандарта осуществляется так, чтобы значение *Rst* анализируемого вещества было в пределах от 0,5 до 2,0. Схема определения этих величин приведена на рис. 7.

1

2

*ст*

*b*

*a*

**ЛИНИЯ ФРОНТА**

**СТАНДАРТ**

**ЛИНИЯ СТАРТА**

**УРОВЕНЬ ЭЛЮЕНТА**

**ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ  
ВЕЩЕСТВО**

Рисунок 7 − Схема определения значений *R*f и *R*st.

– место нанесения образца на линию старта; 1 – анализируемое вещество (*а*); 2 – вещество-стандарт (*ст*); *b* – расстояние от линии старта до линии фронта элюента.

Данные планарной хроматографии могут быть представлены в виде денситограмм.

**РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ веществ**

При расчетах содержания определяемых веществ пики растворителей и реактивов, подвижной фазы или среды (матрицы) образца не учитываются.

Существуют 4 основных метода расчета концентрации анализируемого вещества по хроматографическим данным.

***1. Метод нормирования*** (метод внутренней нормализации).

Применение данного метода основано на предположении, что на хроматограмме зарегистрированы все вещества, входящие в состав анализируемой смеси, и что доля площади (высоты) каждого пика от суммы площадей (высот) всех пиков соответствует содержанию вещества в массовых процентах. Процентное содержание вещества в анализируемой смеси рассчитывается путём определения площади соответствующего пика как процентной части общей площади всех пиков, за исключением пиков, соответствующих растворителям или реактивам, подвижной фазе или матрице образца. Содержание каждого вещества в смеси в процентах может быть вычислено по формуле:

где *Si* – площадь (высота) *i*-го пика;

* –* сумма площадей (высот) всех пиков на хроматограмме.

Если чувствительность детектора различна по отношению к каждому из веществ, то вводят поправочные коэффициенты *ki*. Относительный коэффициент отклика детектора, обычно называемый фактором отклика, обозначает чувствительность детектора для данного вещества относительно стандартного вещества. Поправочный коэффициент – это число, обратное фактору отклика.

Поправочные коэффициенты рассчитывают относительно основного вещества анализируемой смеси или другого стандартного вещества по формуле:

где *Сi* и *С*0 – концентрация *i*-го вещества и стандартного вещества соответственно;

*Si* и *S*0 – площадь (высота) пика *i*-го вещества и стандартного вещества соответственно.

Данные коэффициенты могут не учитываться в случае, если они находятся в пределах диапазона 0,8 – 1,2.

При использовании поправочных коэффициентов выражение для расчета количественного содержания приобретает вид:

При проведении испытания на примеси методом нормализации или методом внешнего стандарта с использованием разведения раствора испытуемого образца в качестве раствора сравнения учитывают все указанные в нормативной документации поправочные коэффициенты, значение которых выходит за пределы диапазона 0,8 – 1,2.

***2. Метод внешнего стандарта.*** Концентрацию испытуемого вещества определяют путём сравнения сигнала (пика), полученного на хроматограммах испытуемого раствора, и сигнала (пика), полученного на хроматограммах раствора стандартного образца.

Концентрацию определяемого вещества в испытуемом растворе рассчитывают по формуле:

где *S* и *S*0– средние значения площадей (высот) пиков на хроматограммах испытуемого и стандартного растворов соответственно;

*С* и *С*0*–* концентрации определяемого и стандартного растворов соответственно.

Количественное определение содержания примесей методом внешнего стандарта предпочтительнее проводить с использованием стандартных растворов примесей с концентрациями, близкими к их ожидаемым концентрациям в испытуемом растворе.

В качестве раствора стандартного образца для количественного определения примесей возможно использование раствора основного вещества. В этом случае разведение подбирается таким образом, чтобы концентрация основного соединения в растворе стандартного образца по отношению к его концентрации в испытуемом растворе была близка к ожидаемой концентрации примесей в испытуемом растворе. В этом случае следует учесть факторы отклика примесей по отношению к основному веществу, если их значения выходят за рамки 0,8 − 1,2.

Частным случаем метода внешнего стандарта является **метод калибровочной кривой,** в ходе которого определяют взаимосвязь между измеренным или обработанным сигналом (*у*) и количеством (концентрацией, массой и т.д.) определяемого вещества (*х*) и рассчитывают уравнение калибровочной функции. Результаты испытания рассчитывают из измеренного или обработанного сигнала с помощью обратной функции.

***3. Метод внутреннего стандарта.*** Концентрацию определяемого вещества определяют путём сравнения отношения сигналов (площадей или высот пиков), соответствующих определяемому веществу и внутреннему стандарту, на хроматограмме испытуемого раствора и отношения сигналов (площадей или высот пиков), соответствующих определяемому веществу и внутреннему стандарту, на хроматограмме раствора стандартного образца. Метод внутреннего стандарта основан на введении в анализируемую смесь определенного количества стандартного вещества (внутренний стандарт). В испытуемый и стандартный растворы вводят известные количества внутреннего стандарта, хроматографируют растворы и определяют отношения площадей (высот) пиков определяемого вещества к площади (высоте) пика внутреннего стандарта в испытуемом и стандартном растворах.

Концентрацию определяемого вещества (*Х*) рассчитывают по формуле:

где – отношение площади (высоты) пика определяемого вещества к площади (высоте) пика внутреннего стандарта в испытуемом растворе;

 – отношение площади (высоты) пика определяемого вещества к площади (высоте) пика внутреннего стандарта в растворе стандартного образца;

*С*0 – концентрация определяемого вещества в растворе стандартного образца.

В качестве внутреннего стандарта выбирается вещество, отсутствующее в испытуемой пробе, не взаимодействующее с определяемым веществом и другими веществами пробы, обладающее достаточной стабильностью, полностью отделяющееся от веществ пробы и не содержащее примесей с временами удерживания, совпадающими с временем удерживания определяемого вещества. Концентрация внутреннего стандарта должна быть близка к концентрации определяемых веществ, а структура и свойства по возможности аналогичны структуре и свойствам определяемых веществ.

***4. Метод стандартных добавок.*** Концентрация определяемого вещества определяется путём сравнения сигнала (площади или высоты пика), соответствующего определяемому веществу, на хроматограмме испытуемого раствора, и сигнала (площади или высоты пика) определяемого вещества на хроматограмме испытуемого раствора с известной добавкой определяемого вещества. Метод стандартных добавок основан на введении в анализируемую смесь известного количества определяемого вещества и сравнения сигналов, полученных для испытуемого раствора со стандартной добавкой и без добавки определяемого вещества. При внесении стандартной добавки стараются минимизировать разбавление испытуемого образца, чтобы измерения раствора со стандартной добавкой и без проходили в одинаковых условиях с одинаковым влиянием матрицы. Количество вводимого в стандартной добавке определяемого вещества должно быть соизмеримо с его предполагаемым содержанием в испытуемом образце. После проведения испытания сравнивают полученные значения интенсивности и рассчитывают количественное содержание определяемого вещества *Сх* по формуле:

где *С*стд − концентрация стандартной добавки;

*Sx* − интенсивность сигнала определяемого вещества (площадь или высота пика) для испытуемого раствора без стандартной добавки;

*S*стд+*х*−интенсивность сигнала определяемого вещества (площадь или высота пика) для испытуемого раствора со стандартной добавкой.

При необходимости формулу корректируют с учетом разбавлений испытуемого раствора за счет введения стандартной добавки.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕТКЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЮ ХРОМАТОГРАММ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИМЕСЕЙ**

Если не указано иное, в испытаниях на содержание примесей в качестве **порога игнорирования** (неучитываемый предел, уровень содержания вещества, при котором и при меньшем содержании пик не принимается во внимание) принимают величину 0,05 % от содержания основного вещества.

В случаях, когда при испытании на примеси требуется определение суммарного содержания примесей или количественного определения примеси, при интерпретации хроматограммы важно выбрать подходящие условия интегрирования и значения **порога интегрирования [**интенсивность сигнала пика соединения (высоты или площади)], при котором (и при меньшем) пик не учитывается системой сбора данных и не участвует в количественных расчетах.

С целью разметки на хроматограмме всех пиков, подлежащих учету, заданный порог интегрирования системы сбора данных не должен превышать половину порога игнорирования.

Интегрирование площади пика любой примеси, пик которой не полностью разделяется с основным пиком, предпочтительно проводить экстраполяцией смещенной базовой линии (методом тангенциальной касательной). Использование других способов интегрирования должно быть специально оговорено в фармакопейной статье.

**ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

Испытания пригодности системы являются неотъемлемой частью методики и используются для того, чтобы убедиться в надлежащем функционировании хроматографической системы и обеспечить выполнение предъявляемых к ней требований.

При проведении испытаний используемое оборудование должно быть квалифицировано и способно к функционированию надлежащим образом.

Для оценки пригодности системы указывают:

* требования к параметрам, характеризующим форму пика [эффективность хроматографической системы *N* и фактор асимметрии (фактор симметрии) *As*];
* требования к разделительной способности (разрешение между пиками *RS* или отношение пик — долина *p/v*);
* требования к воспроизводимости (относительное стандартное отклонение, *RSD*) значений площади или высоты пиков, а также времен удерживания пиков в случае оценки подлинности соединений;
* требования к чувствительности при проведении испытания на примеси [минимально определяемая концентрация (фактический предел количественного определения) примеси]. Оценивается посредством расчета отношения сигнал/шум для раствора соответствующей концентрации.

Если в фармакопейной статье не указано иное, должны выполняться следующие требования и все дополнительные требования, приведенные в нормативном документе:

* в испытаниях на примеси или количественное содержание для пика на хроматограмме растворе стандартного образца, используемого для количественных определений, значение величины фактора асимметрии (фактора симметрии) *As* должно находиться в пределах от 0,8 до 1,5;
* разрешение между пиками *Rs* ≥ 1,5 (в случае не полностью разделенных пиков вместо разрешения может быть использовано соотношение *p/v.* При этом требования к минимальному значению соотношения *p/v* устанавливаются в фармакопейной статье);
* отношение сигнал/шум для пика вещества, полученное для раствора с концентрацией, равной требуемому уровню минимально определяемой концентрации, должно быть не менее 10. Требуемый уровень минимально определяемой концентрации [фактический предел количественного определения (ПКО)] зависит от того, предполагает ли методика вычисление содержания примесей, или только полуколичественную оценку, когда результат представляется в виде «менее *Х*» или «не более *Х*», где *Х* – допустимое содержание примеси. Для методик, предполагающих вычисление содержания примесей, минимальная определяемая концентрация для применяемой хроматографической системы не должна превышать значение порога игнорирования (если не указано иное  ­– 0,05 % относительно концентрации основного вещества в испытуемом растворе). Для полуколичественных методик минимальная определяемая концентрация для применяемой хроматографической системы не должна превышать максимально допустимое содержание примеси. При необходимости оценки содержания нескольких примесей требуемый уровень минимальной определяемой концентрация для применяемой хроматографической системы определяется примесью, нормы содержания которой наиболее строги. Если в фармакопейной статье не указано иное, то раствор вещества минимально определяемой концентрации для оценки чувствительности детектирования можно приготовить растворением стандартного образца вещества в том же растворителе, который используется для приготовления испытуемого раствора, с уровнем концентрации 0,05 % относительно концентрации основного вещества в испытуемом растворе.

**Требования к прецизионности системы в условиях повторяемости при количественном определении основного вещества в субстанциях**

При количественном определении основного вещества в фармацевтических субстанциях при содержании основного вещества, близком к 100 %, максимально допустимое относительное стандартное отклонение значений интенсивности (площади или высоты) пика основного вещества для заданного количества повторных введений стандартного раствора *RSDmax* вычисляется по формуле:

*,*

где *К* – константа (0,349), полученная из выражения:

в котором множитель  соответствует значению *RSDmax* после 6 повторных инжекций для *В* = 1,0;

*В*– верхний предел содержания основного вещества, приведенный в фармакопейной статье, минус 100 %;

*n* – число повторных введений стандартного раствора, (3 ≤ n ≤ 6);

*t90 %, n‑1* – коэффициент Стьюдента (двусторонний) при доверительной вероятности 90 % с (*n – 1*) степенью свободы.

Если в фармакопейной статье не указано иное, то значение *RSD* не должно превышать величин *RSDmax*, приведенных в таблице. Данное требование не применяется при испытаниях на примеси.

Таблица – Максимально допустимое относительное стандартное отклонение *RSDmax* в зависимости от верхнего предела содержания основного вещества и числа отдельных введений проб

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В, % | Число отдельных введений проб (вколов) | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| Максимально допустимое относительное стандартное отклонение *RSDmax* | | | |
| 2,0 | 0,41 | 0,59 | 0,73 | 0,85 |
| 2,5 | 0,52 | 0,74 | 0,92 | 1,06 |
| 3,0 | 0,62 | 0,89 | 1,10 | 1,27 |

Соответствие критериям пригодности системы должно поддерживаться на протяжении всего испытания. В зависимости от различных факторов, например, частоты использования методики и опыта работы с хроматографической системой, аналитик выбирает соответствующую схему проверки, подтверждающую соответствие этим требованиям.

В***планарной хроматографии***при проведении испытаний, регламентирующих наличие посторонних примесей/родственных соединений, должно быть предусмотрено определение предела обнаружения определяемых примесей и разделительной способности хроматографической системы.

Для подтверждения пригодности системы возможно одновременное использование двух тестов: «Подтверждение разделительной способности» и «Подтверждение чувствительности».

Тест «Подтверждение разделительной способности» проводят путём нанесения на пластинку и последующего хроматографирования специального стандартного раствора, содержащего два или более веществ с известными значениями *R*f. После хроматографирования эти вещества должны разделиться, образуя зоны адсорбции, значения *R*f которых равны заданным.

Тест «Подтверждение чувствительности» позволяет оценить чувствительность проявления. Он заключается в нанесении определённого количества стандартного вещества, хроматографируемого в условиях предыдущего теста и проявляемого тем же реагентом. Зона адсорбции стандартного вещества должно чётко обнаруживаться.

В каждом случае природа стандартных веществ, состав стандартного раствора, наносимые количества, приблизительные значения *R*f устанавливают в фармакопейных статьях.

При необходимости для достижения требуемых критериев пригодности хроматографической системы проводится корректировка хроматографических условий.

**КОРРЕКТИРОВКА УСЛОВИЙ ХРОМАТОГРАФИРОВАНИЯ**

Далее приводятся пределы возможных изменений различных параметров хроматографической методики, которые могут быть внесены в нее для со­ответствия требованиям пригодности системы без принципиального изменения методик. Корректировка условий градиентного элюирования является более критичной, чем изократических условий, так как может вызвать сдвиг пиков на другую стадию градиента, и, таким образом, привести к некорректной идентификации пиков, наложению пиков или сдвигов, при которых элюирование интересующих соединений происходит после указанного времени регистрации хроматограммы. При внесении изменений, отличных от приведенных ниже, требуется проведение повторной валидации методики.

Проверка пригодности системы должна быть включена в методики для подтверждения получения разделения, требуемого для надлежащего проведения испытания. Тем не менее, поскольку неподвижные фазы описаны только в общем виде, и существует огромное количество доступных коммерческих фаз, отличающихся по хроматографическому поведению, некоторая корректировка условий хроматографирования может потребоваться для выполнения требований пригодности системы. В методиках с использованием обращенно-фазовой жидкостной хроматографии корректировки различных параметров не всегда приводят к удовлетворительному разделению. В этом случае может возникнуть необходимость замены одной колонки на другую, такого же типа, обеспечивающую желаемое хроматографическое поведение.

Если в фармакопейной статье не указано иное, допустимы следующие изменения параметров хроматографической системы.

**Тонкослойная и бумажная хроматография**

Состав подвижной фазы: количество растворителя, содержание которого в смеси наименьшее, может изменяться в пределах ± 30 % (относительное содержание) или ± 2 % (абсолютное содержание) в зависимости от того, какая из величин будет больше. Абсолютное содержание других веществ не может быть изменено более чем на 10 %.

Пример 1: для вещества, содержание которого составляет 10 % подвижной фазы, изменение относительного содержания на 30 % приведет к изменению его абсолютного содержания до 7 – 13 %, тогда как изменение на 2 % по абсолютному содержанию приведет к изменению абсолютного содержания до 8 – 12 %. Допустимое изменение по относительному содержанию больше, чем допустимое изменение по абсолютному содержанию. Таким образом, допускается изменение содержания 7 – 13%.

Пример 2: для вещества, содержание которого составляет 5 % подвижной фазы, изменение относительного содержания на 30 % приведет к изменению его абсолютного содержания до 3,5 – 6,5 %, тогда как изменение на 2 % по абсолютному содержанию приведет к изменению его абсолютного содержания в подвижной фазе до 3 – 7 %. В этом примере допустимое изменение по абсолютному содержанию больше, чем допустимое изменение по относительному содержанию, и допустимым диапазоном содержания является 3 – 7 %.

pH среды водного компонента подвижной фазы: ±  0,2 pH, если иное не указано в нормативном документе, или ± 1,0 pH в случаях испытания неионизируемых веществ.

Концентрация солей в буферном веществе подвижной фазы: ± 10 %.

Наносимый объём. При использовании пластинок с малым размером частиц сорбента (2 − 10 мкм) наносимый объём может быть изменен на 10 –20 % от заявленного объёма.

Жидкостная хроматография: изократическое элюирование

Состав подвижной фазы: количество растворителя, содержание которого в смеси наименьшее, может изменяться в пределах ± 30 % (относительное содержа­ние) или ± 2 % (абсолютное содержание) в зависимости от того, какая из величин будет больше. Абсолютное содержа­ние других веществ не может быть изменено более чем на 10 %.

pH среды водного компонента подвижной фазы: ±  0,2 pH, если иное не указано в нормативном документе, или ± 1,0 pH в случаях испытания неионизируемых веществ.

Концентрация солей в буферном веществе подвижной фазы: ± 10 %.

Скорость потока подвижной фазы: ± 50 %, большая степень изменений допустима при одновременном изменении размеров колонки. При необходимости одновременного изменения размеров колонки и скорости потока сначала рассчитывается номинальная скорость потока для колонки, размеры которой отличаются от приведенной в нормативном документе, а затем допускается корректировка полученного значения скорости потока на ± 50 %.

*Параметры колонки*

Неподвижная фаза:

* замена типа неподвижной фазы недопустима (например, недопустима замена фазы С18 на фазу С8);
* размер частиц: максимальное уменьшение размера частиц 50 %, увеличение не допускается.

*Размеры колонки*

Длина колонки: ± 70 %,

внутренний диаметр колонки: ± 25 %.

При изменении размеров колонки скорость потока пересчитывают, используя следующее уравнение:

где *F*1 − скорость потока, указанная в нормативном документе, мл/мин;

F2 − скорректированная скорость потока, мл/мин;

*l1* − длина колонки, указанная в нормативном документе, мм;

*l2* − длина используемой колонки, мм;

d1 − внутренний диаметр колонки, указанный в нормативном документе, мм;

d2 − внутренний диаметр используемой колонки, мм.

Температура: ± 10 % от указанной рабочей температуры, если не указано иначе.

Длина волны детектора. Изменения не допускаются.

Вводимый объём пробы. Может быть уменьшен при условии, что чувствительность фактически применяемой хроматографической системы (минимально определяемая концентрация) и прецизионность системы в условиях повторяемости для определяемых соединений остаются удовлетворительными.

Жидкостная хроматография: градиентное элюирование

Изменение хроматографических условий для систем с градиентом требует большей осторожности, чем для изократических.

Состав подвижной фазы/профиль градиентного элюирования: незначи­тельные изменения состава подвижной фазы и системы градиента являются приемлемыми при условии, что:

*−* выполнены требования пригодности системы;

*−* основной пик элюируется в пределах ± 15 % от обозначенного времени удерживания;

*−* элюирующая способность конечного состава подвижной фазы не менее предписанного состава.

Если при использовании градиентного элюирования не может быть достигнуто соответствие требованиям пригодности системы, рекомендуется оценить объем задержки градиента или сменить используемую колонку.

*Объем задержки градиента.* Конфигурация используемого оборудования может значительно изменить разрешение, указанные абсолютные и относительные времена удерживания. Это может произойти из-за отличия объема задержки градиента используемой системы от объема задержки градиента системы, с помощью которой проводилась валидация методики. В нормативном документе часто перед началом программы градиента включена изократическая стадия, чтобы можно было адаптировать систему к временным точкам градиента с учетом разницы объема задержки у системы, использованной для разработки методики, и у фактически использующейся системы. Решение о необходимости адаптации длительности изократической стадии для данного аналитического оборудования принимается пользователем. Если объем задержки, использованный при разработке методики, приведен в нормативном документе, то интервалы времени (*t*), указанные в таблице градиента, можно заменить адаптированными интер­валами времени (*tc*), рассчитанными с помощью следующего уравнения:

 ,

где *D*  – объем задержки, мл;

*D*0  – объем задержки, использованный при разработке методики, мл;

F  – скорость потока, мл/мин.

Изократическая стадия, введенная с этой целью, может быть исключена, если имеются данные валидации по применению методики без этой стадии.

pH среды водного компонента подвижной фазы. Изменения не допускаются.

Концентрация солей в буферном веществе подвижной фазы. Изменения не допускаются.

Скорость потока. Изменения допустимы при изменении размеров колонки.

*Параметры колонки*

Неподвижная фаза:

− замена типа неподвижной фазы недопустима (например, недопустима замена С18 на С8);

− размер частиц: изменения не допускаются;

*Размеры колонки*

− длина колонки: ± 70 %;

− внутренний диаметр колонки: ± 25 %;

При изменении размеров колонки скорость потока пересчитывают, используя следующее уравнение:

где *F*1 − скорость потока, указанная в нормативном документе, мл/мин;

F2 − скорректированная скорость потока, мл/мин;

*l1* − длина колонки, указанная в нормативном документе, мм;

*l2* − длина используемой колонки, мм;

d1− внутренний диаметр колонки, указанный в нормативном документе мм;

d2 − внутренний диаметр используемой колонки, мм.

Температура. ± 5 % от указанной рабочей температуры, если не указано иначе.

Длина волны детектора. Изменения не допускаются.

Вводимый объём пробы. Может быть уменьшен при условии, что детектирование (предел количественного определения) и сходимость отклика (*RSD* площадей или высот) для пика (пиков) определяемых соединений остаются удовлетворительными.

**Газовая хроматография**

Параметры колонки

Неподвижная фаза:

− размер частиц: максимальное уменьшение на 50 %, увеличение не допускается (набивные колонки);

− толщина плёнки: от минус 50 % до плюс 100 % (капиллярные колонки).

*Размеры колонки*

−Длина колонки: ± 70 %;

−Внутренний диаметр колонки: ± 50 %.

*Скорость потока*: ± 50 %.

*Температура*: ± 10 %.

Вводимый объём пробы. Может быть уменьшен при условии, что чувствительность фактически применяемой хроматографической системы и прецизионность системы в условиях повторяемости для определяемых соединений остаются удовлетворительными.

**Сверхкритическая флюидная хроматография**

Состав подвижной фазы. Для набивных колонок количество растворителя, содержание которого в смеси наименьшее, может изменяться в пределах ± 30 % (относительное содержание) или ± 2 % (абсолютное содержание) в зависимости от того, какая из величин будет больше; для систем с капиллярной колонкой изменения не допускаются.

Длина волны детектора. Изменения не допускаются.

Параметры колонки

Неподвижная фаза:

− размер частиц: максимальное уменьшение на 50 %, увеличение не допускается (набивные колонки).

Размер колонки

− Длина колонки: ± 70 %;

− Внутренний диаметр колонки: ± 25 % (набивные колонки), ± 50 % (капиллярные колонки).

*Скорость потока*: ± 50 %.

Температура: ± 5 %, если температура указана в нормативном документе.

Вводимый объём пробы. Может быть уменьшен при условии, что чувствительность фактически применяемой хроматографической системы и прецизионность системы в условиях повторяемости для определяемых соединений остаются удовлетворительными.