# Истираемость гранул						ОФС

# Вводится впервые

Испытание позволяет определить истираемость гранул при определенных условиях, т.е. повреждения гранул под воздействием механического удара или истирания.

Истираемость определяют как уменьшение массы гранул или образование фрагментов гранул. Истираемость выражают потерей в массе, вычисленной в процентах от исходной массы испытуемых гранул.

Методики испытания, приведенные в данной статье, могут быть использованы при фармацевтической разработке. Допускается использование других приборов при условии соответствующей валидации методик.

Прибор 1 (рис.1) состоит из стеклянного цилиндра (А) с конусовидной нижней частью. Цилиндр снабжен решетчатой крышкой (Б), изготовленной из сетки с размером отверстий 500 мкм, или любым другим подходящим ситом. Конусовидный конец прикреплен к U-образной стеклянной трубке (В), которая может отсоединяться от цилиндра для удаления гранул.

U- образная трубка прикреплена к Т-образному элементу (Г). Один конец

Т-образного элемента соединен при помощи силиконовой трубки с манометром, регулирующим поток сжатого воздуха, выдерживающий испытание на воду в соответствии с ОФС «Определение примеси воды в газах медицинских», Метод 2. Другой конец соединен через силиконовую трубку с измерителем скорости потока (Д)  (0,1 – 1,0 м3×ч-1).

Примечание. Содержание воды не более 0,0067 %.

Рис. 1 -  Прибор для создания псевдоожиженного слоя

А – стеклянный цилиндр; Б – решетчатая крышка; В – стеклянная трубка;

Г – Т-образный элемент; Д – измеритель скорости потока

Методика. Мелкие частицы удаляют путем просеивания (через сито, имеющее размер отверстий 710 мкм или любое другое подходящее сито). Около 8 г (m1) гранул помещают в цилиндр (А). Закрывают прибор крышкой или решеткой (Б). Устанавливают скорость потока сжатого воздуха на уровне 0,45 м3×ч-1. Через 15 мин удаляют гранулы из прибора путем соединения

U-образной трубки и снова взвешивают (m2). Проводят не менее 3 определений и рассчитывают среднее значение. После каждых 3 определений рекомендуется опрыскивать внутреннюю поверхность прибора антистатическим реагентом для снятия электростатического электричества.

Потеря в массе при высушивании. Если не указано иначе в фармакопейной статье или нормативной документации, образец сушат в сушильном шкафу при температуре 105 ºС. Могут быть использованы другие условия высушивания в соответствии с ОФС.1.2.1.0010.15 «Потеря в массе при высушивании».

Истираемость (F) в процентах вычисляют по формуле:

где: 	Т1 – процент потери в массе при высушивании перед испытанием

(среднее значение двух определений);

Т2 – процент потери в массе при высушивании после испытания (среднее значение двух определений);

m1 - масса гранул перед испытанием, в граммах;

m2 – масса гранул после испытания, в граммах.

Прибор 2 (рис. 2, 3) состоит из стеклянного сосуда, содержащего испытуемые гранулы, которые подвергают горизонтальным вибрациям. Частота и продолжительность движений может различаться. Частоту регулируют при помощи шкалы, значения в пределах 0 – 400  вибраций/мин. Продолжительность устанавливают в диапазоне 0 – 9999 с.

Рис. 2 – Вибрационный прибор

А – стеклянный сосуд; Б – время; В – частота

Рис. 3 – Стеклянный сосуд

вместимостью 105 мл, внутренним диаметром 49 мм

и высотой 85 мм с завинчивающейся крышкой

Методика. Мелкие частицы удаляют путем просеивания (через сито, имеющее размер отверстий 355 мкм или любое другое подходящее сито). Около 10 г (m1) гранул взвешивают в стеклянном сосуде. Устанавливают сосуд в прибор. Встряхивают в течение 4 мин при наибольшей частоте для твердых гранул, или в течение 2 мин при наименьшей частоте (например, 140 качаний/мин) для мягких гранул. Просеивают, используя сито с размером отверстий 355 мкм, или то же сито, которое использовали в начале испытания, и снова взвешивают гранулы (m2). Проводят не менее 3 определений и рассчитывают среднее значение.

Потеря в массе при высушивании. Если не указано иначе в фармакопейной статье или нормативной документации, образец сушат в сушильном шкафу при температуре 105 ºС. Могут быть использованы другие условия высушивания в соответствии с ОФС.1.2.1.0010.15 «Потеря в массе при высушивании».

Истираемость (F) в процентах вычисляют по формуле:

где: 	Т1 – процент потери в массе при высушивании перед испытанием

(среднее значение двух определений);

Т2 – процент потери в массе при высушивании после испытания (среднее значение двух определений);

m1 – масса гранул перед испытанием, в граммах;

m2  – масса гранул после испытания, в граммах.