| Определение активности протеина S человека | ОФС Вводится впервые |
| --- | --- |

Настоящая общая фармакопейная статья распространяется на метод определения протеина S человека.

АНАЛИЗ

Протеин S человека – это витамин К–зависимый белок плазмы, действующий как кофактор в антикоагулянтной функции активированного протеина С (AПС).

Активность протеина S человека определяют клоттинговым методом по способности протеина S человека ускорять инактивацию фактора Va под действием AПC. Для количественного определения протеин S человека добавляют к смеси реагентов, содержащей AПС, фактор Va и плазму крови доноров, дефицитную по протеину S человека. Свертывание инициируют добавлением активатора (тромбопластин или активированный фактор X с фосфолипидами и кальция хлорида). Удлинение времени свертывания крови пропорционально концентрации протеина S человека в препарате. Предпочтительней использовать готовый реагент АПС, а не стимулировать его образование из протеина С плазмы под действием специфического активатора из яда гадюки. Фактор Va образуется из фактора V плазмы после активации свертывания.

Активность протеина S человека оценивают по способности испытуемого препарата удлинять время свертывания относительно активности стандартного препарата протеина S человека, откалиброванного в международных единицах. Международная единица (МЕ) – это активность установленного количества международного стандарта человеческого протеина S человека.

Все реактивы и разведения стандарта и исследуемых препаратов предварительно нагревают до температуры 37 оС.

Анализ проводят в автоматическом коагулометре при температуре             37 °С. В пластиковую пробирку коагулометра вносят 1 объем каждого разведения исследуемого препарата или стандарта, 1 объем плазмы, дефицитной по протеину S, прибавляют 2 объема активатора коагуляции и регистрируют время свертывания крови.

В отдельных методиках может использоваться активатор коагуляции без кальция хлорида. В этом случае перед добавлением кальция хлорида и измерением времени свертывания необходимо точно соблюдать время для активации факторов.

Время свертывания плазмы пропорционально концентрации протеина S человека в каждом разведении.

Строят калибровочной график зависимости в полулогарифмических координатах. По логарифмической оси абсцисс откладывают значения активности протеина S в МЕ/мл, по оси ординат – время свертывания соответствующих разведений стандарта.

Активность в исследуемом образце определяют по калибровочной зависимости с учетом предварительного разведения образца.

Примечания

1.Приготовление буфера для разведения pH 7,4. 6,08 г трис (гидроксиметил) аминометана и 8,77 г натрия хлорида помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяют в воде очищенной, при необходимости корректируют pH до 7,4±0,1. Прибавляют 10 г бычьего сывороточного альбумина или альбумина человек, доводят объем раствора водой очищенной до метки и перемешивают.

2. Подготовка плазмы, дефицитной по протеину S. Цитратную плазму крови доноров, не содержащую протеина S, желательно не содержащую C4b-связывающего белка восстанавливают и хранят в соответствии с инструкцией производителя.

3. Подготовка активатора коагуляции. Реагент активатора фактора коагуляции содержит тканевой активированный фактор X, или реагент, способный активировать фактор X непосредственно из плазмы в процессе свертывания (активатор из яда гадюки Рассела Vipera russelli), а также AПС, фосфолипиды и кальция хлорид. 0,025 М раствор кальция хлорида может быть добавлен отдельно после периода активации.

4. Приготовление раствора кальция хлорида 0,025 М.

Допустимо применение готового раствора кальция хлорида 0,025 М.

5. Подготовка испытуемого образца. Испытуемый препарат размораживают или восстанавливают в соответствии с инструкцией производителя. Готовят 3 независимых разведения (в двух повторах) в диапазоне концентрации от 0,02 до 0,10 МЕ/мл с использованием буфера для разведения.

6. Подготовка стандарта протеина S. Действующий международный стандарт протеина S или рабочий стандартный образец, откалиброванный по международному стандарту. Восстанавливают и хранят в соответствии с инструкцией производителя. Разведения и кратность их приготовления выбирают таким образом, чтобы зависимость регистрируемой скорости реакции (или оптической плотности) от концентрации протеина S имела линейный характер (например, в диапазоне концентраций от 0,01 до 0,25 МЕ/мл).

Допустимо применение готовых наборов реагентов, содержащих все компоненты для выполнения испытаний в соответствии с фармакопейной методикой. При использовании набора должна быть проведена верификация фармакопейной методики.