МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

# Определение удельной 					ОФС

# площади поверхности

# методом воздухопроницаемости				Вводится впервые

Испытание предназначено для определения удельной площади поверхности сухих порошков, прошедших сквозь сито.

Удельная поверхность порошка образована внешней поверхностью всех частиц порошка и внутренней поверхностью открытых пор.

Удельная площадь поверхности порошков – это общая площадь поверхности раздела между твердой и газообразной фазами в порошке, приходящаяся на 1 г твердой фазы; единица измерения удельной площади поверхности – м2/г.

В основе определения удельной площади поверхности методом воздухопроницаемости лежит измерение сопротивления, оказываемого дисперсной средой протеканию воздуха (газа), который либо разрежен, либо находится под атмосферным давлением. Чем меньше размер частиц порошка, тем выше оказываемое сопротивление протеканию воздуха (газа), тем больше величина удельной площади поверхности порошка. Молекулярный поток, который может повлиять на результаты испытания порошков, размеры частиц которых составляют несколько микрометров, не учитывают в уравнении, которое используется в настоящей общей фармакопейной статье для расчета удельной площади поверхности.

Чем больше величина удельной площади поверхности порошка, тем выше степень его дисперсности.

Оборудование

Основные части прибора для определения удельной площади поверхности методом воздухопроницаемости представлены пропускной камерой, поршнем, манометром.

Пропускная камера (ячейка проницаемости, кювета) (рисунок 1), состоит из цилиндра с внутренним диаметром 12,6±0,1 мм (А), изготовленного из стекла или нержавеющего металла. Нижняя часть камеры образует герметичное соединение(например, через адаптер) с манометром (рисунок 2). На расстоянии 50±15 мм от верхней части камеры имеется выступ шириной 0,5-1 мм, который является неотъемлемой частью камеры или герметично прикреплен к ней. Выступ фиксирует перфорированный металлический диск (Б), выполненный из нержавеющего металла. Диск имеет толщину 0,9±0,1 мм и перфорирован 30-40 отверстиями диаметром 1 мм, равномерно распределенными по всей поверхности.

Поршень (плунжер) (В) изготовлен из нержавеющего металла и плотно входит в камеру с зазором не более 0,1 мм. Нижняя часть поршня имеет острые квадратные кромки под прямым углом по отношению к центральной оси. На одной стороне поршня имеется воздушный канал длиной 3 мм и глубиной 0,3 мм. Верхняя часть поршня имеет воротник, который при погружении поршня в камеру соприкасается с верхом перфорированного диска (Б). Расстояние между нижней частью поршня и верхом перфорационного диска (Б) составляет 15±1 мм.

Диски из фильтрованной бумаги (Г) имеют мягкие края и диаметр, совпадающий с внутренним диаметром камеры.

Рисунок 1 – Пропускная камера

Размеры указаны в миллиметрах

U-образный манометр (Д) (рисунок 2) изготовлен из стеклянной трубки с внешним диаметром 9 мм и внутренним диаметром 7 мм. Верхняя часть одного плеча манометра герметично соединена с пропускной камерой (Е). На плечо манометра, соединенное с пропускной камерой, нанесена линия, на 125–145 мм ниже верхней части бокового выпускного отверстия и трех других линий, расположенных на 15 мм, 70 мм и 110 мм выше этой линии (Ж). Боковое выпускное отверстие, расположенное на 250-305 мм выше дна манометра, используется для освобождения плеча манометра, соединенного с пропускной камерой. Кран бокового выпускного отверстия располагается на расстоянии не более 50 мм от плеча манометра.

Манометр установлен таким образом, чтобы его плечи были расположены вертикально. Он заполнен до самой нижней отметки окрашенной жидкостью, рекомендованной производителем оборудования, или водой.

Рисунок 2 – Манометр

Размеры указаны в миллиметрах

Методика

Испытуемый порошок необходимо предварительно высушить и просеять через соответствующее сито (например, № 125 ОФС«Оборудование») для разрушения агломератов. Массу порошка (М), необходимую для выполнения испытания, рассчитывают по формуле:

M=V⋅ρ⋅(1−ε),						(1)

где: V – насыпной объем уплотненного слоя порошка;

ρ – плотность испытуемого вещества, г/мл;

ε – пористость уплотненного слоя.

Изначально пористость принимают равной 0,5 и учитывают при расчете массы (М) испытуемого порошка по формуле (1).

Диск из фильтровальной бумаги помещают поверх перфорированного металлического диска (Б). Взвешивают необходимое количество испытуемого порошка (М) с точностью до 1 мг. Аккуратно помещают порошок в чистую, взвешенную пропускную камеру, осторожно заполняют камеру, постукивая по ней при необходимости так, чтобы поверхность слоя порошка была ровной, накрывают слой порошка вторым диском из фильтровальной бумаги. Медленно уплотняют порошок с помощью поршня, избегая вращательных движений. Надавливают на поршень до тех пор, пока он полностью не погрузится в пропускную камеру. Если это невозможно, следует уменьшить количество порошка, взятого для испытания. Если, напротив, сопротивление недостаточное, следует увеличить количество порошка. В этом случае пористость нужно рассчитать еще раз. Через 10 с поршень удаляют.

Пропускную камеру соединяют с манометром через герметичный патрубок. Удаляют из манометра воздух с помощью резиновой груши до тех пор, пока уровень окрашенной жидкости не достигнет уровня самой высокой отметки. Перекрывают кран и проверяют герметичность прибора, закрыв конец камеры, например, резиновой пробкой. Удаляют пробку и с помощью таймера замеряют время, необходимое для того, чтобы столбик жидкости упал со второй до третьей отметки.

Используя измеренное время потока рассчитывают удельную площадь поверхности (S) в м2/г, по формуле:

S=K⋅ε3⋅tρ⋅(1−ε)⋅η,			(2)

где:

t – время потока, необходимое для опускания столбика жидкости со второй до третьей метки, с;

η – динамическая вязкость воздуха, мПа (таблица 1);

K – константа прибора, которая рассчитывается по формуле (4);

ρ – плотность испытуемого вещества, г/мл;

ε – пористость компактного слоя порошка.

Градуировка прибора

Насыпной объем уплотненного слоя порошка определяют методом ртутного смещения: два диска из фильтровальной бумаги помещают в пропускную камеру, придавливая края стержнем, имеющим немного меньший диаметр, чем диаметр ячейки, до тех пор, пока диски из фильтровальной бумаги не станут плоскими на перфорированном металлическом диске. Заполняют камеру ртутью, удаляя со стенок камеры любые пузырьки воздуха и, при необходимости, убирая избыток ртути, чтобы поверхность ртути в верхней части камеры была плоской. Если камера изготовлена из материала, который взаимодействует с ртутью, предварительно смазывают камеру и металлический диск тонким слоем жидкого парафина. Сливают ртуть в стакан и определяют массу (МА) и температуру ртути.

Формируют уплотненный слой из порошка, используемого в качестве стандартного (контрольного), далее опять наполняют камеру ртутью до получения плоской поверхности в верхней части камеры. Сливают ртуть в предварительно взвешенный стакан и измеряют массу (Мв) и температуру ртути.

Рассчитывают объем (V) уплотненного слоя порошка по формуле:

V=MA−MBρHg, 		,	(3)

где: MA−MB - разница измеренных масс ртути, г;

ρHg- плотность ртути при определенной температуре, г/мл.

Измерения повторяют еще дважды с различными порциями стандартного порошка. Диапазон значений рассчитанного объема (V) стандартного порошка не должен быть более 0,01 мл. Используют среднее значение трех рассчитанных объемов.

Константу прибора К определяют с помощью стандартного порошка с известной удельной площадью поверхности и плотностью. Рассчитывают необходимое количество стандартного порошка по формуле (1). Используют известную плотность и объем уплотненного слоя стандартного порошка (формула 3). Гомогенизируют и разрыхляют порошок, встряхивая его в течение 2 мин в контейнере вместимостью 100 мл. Готовят уплотненный слой стандартного порошка и измеряют время, необходимое для опускания столбика жидкости со второй до третьей метки , как описано ранее.

Константу прибора (К) рассчитывают по формуле:

K=S⋅ρ⋅(1−ε)⋅ηε3⋅t, 		(4)

где: S – известная удельная площадь поверхности стандартного порошка;

ρ – плотность испытуемого вещества, г/мл;

ε – пористость уплотненного слоя порошка;

t – время, необходимое для опускания столбика жидкости со второй до третьей метки, с;

η – динамическая вязкость воздуха мПа/с (таблица 1).

Таблица 1 - Плотность ртути и вязкость воздуха при различных температурах

| Температура, °С | Плотность ртути, г/мл | Вязкость воздуха (η), мПа/с | √η |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 13,56 | 0,01800 | 0,1342 |
| 17 | 13,56 | 0,01805 | 0,1344 |
| 18 | 13,55 | 0,01810 | 0,1345 |
| 19 | 13,55 | 0,01815 | 0,1347 |
| 20 | 13,55 | 0,01819 | 0,1349 |
| 21 | 13,54 | 0,01824 | 0,1351 |
| 22 | 13,54 | 0,01829 | 0,1353 |
| 23 | 13,54 | 0,01834 | 0,1354 |
| 24 | 13,54 | 0,01839 | 0,1356 |